과 업 지 시 서




레이저삭박 다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기 
수리 및 점검 과업 지시서











2026. 08.

한 국 기 초 과 학 지 원 연 구 원
1. 과 업 명 : 한국기초과학지원연구원 레이저삭박 다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기 수리 및 점검

2. 과업목적
한국기초과학지원연구원의 지구환경연구부가 운영하고 있는 주 장비인 레이저삭박 다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기가 torch box 내 vacuum capacitor 의 고장으로 장비 가동 시 플라즈마 점화가 되지 않으므로 장비의 원활한 운영이 되도록 기기 점검 및 수리, 장비성능유지를 위해 해당 장비의 신속한 수리를 수행하여 연구 장비의 활용을 최적화하고자 함.

3. 개 요
1. 위    치: 충북 청원군 오창읍 연구단지로 162 (양청리 804-1) 202동 MRI 연구동 226호
2. 과업 기간: 2026년 08월 18일 ~ 2025년 08월 21일
3. 대상시설물: 레이저삭박 다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기 (기기코드:GT03)

4. 용어의 정의
본 과업지시서에서 사용하는 용어는 발주자인 한국기초과학지원연구원을 “갑”이라 칭하고, 본 과업을 체결한 ㈜유로사이언스기를 “을”이라 칭한다

5. 과업 범위
장비 고장 수리 지원 
-  레이저삭박 다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기 장비 고장 원인을 파악하고, 부품 고장이 발생한 torch box assembly 교체를 포함한 해당 문제점 확인 및 수리 점검
	장비명
	시리얼번호
	모델명/제조사

	다중검출기 유도결합 플라즈마 질량분석기
	NP243
	Plasma 2
(Nu Instruments.영국)



6. 과업 추진 원인
가. 분석기기의 현 문제점
○ 장비의 R.P. 수치 이상으로 인해 장비 가동 시 플라즈마 점화가 되지 않는 현상이 일어나고 있음.
○ Torch box 내 vacuum capacitor의 crack으로 인한 장비 고장 발생.
○ 위의 현상 발생으로 장비의 정상 가동이 불가능해지면서 연구수행 일정이 연기되거나 진행할 수 없는 상황이 발생.

7. 과업 내용
가. 분석기 정밀점검
○ 기기 제조사(Nu Instruments,영국)의 한국 독점 총판인 ㈜유로사이언스 담당자가 방문하여 해당 문제점 확인
○ 문제점 확인후 관련 부분의 점검을 통한 문제 해결 방안 도출
○ 제시한 해결 방안을 진행하여 증상 개선 확인

7. 협조 및 의무
가. “을”은 본 과업수행 중 “갑”의 요구나 지시가 있을 때 적극 협조하여야 한다.
 나. “을”은 과업을 수행 중 또는 완료 후 본 용역에 관련된 사항을 “갑”의 허락 없이 외부로 누설하여서는 아니되며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 “을”이 진다.
 다. “을”은 본 용역을 수행함으로써 얻는 자료는 “갑”의 허락 없이 제3자에게 제공하거나 공개하여서는 아니된다.
 라. “을”이 본 용역수행에 필요한 자료를 요청하였을 경우, “갑”은 가능한 범위 내에서 협조한다.

8. 노무관리
가. “을”은 용역수행을 위해 해당분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 인력을 투입하여야 한다. 또한 용역업무가 원활하게 수행될 수 있도록 투입인력에 대한 노무관리를 성실히 수행하여야 한다.
 나. “을”은 용역수행에 필요한 장비를 구비하여 사용하여야 한다.
 다. “을”은 자체기술 또는 인력이 부족한 분야에 대해서는 원활한 연구수행을 위해 관련 전문기관의 협조를 받아 수행할 수 있다.

9. 작업 시간
"을"은 과업진행시에 공휴일을 제외한 평일 중 (월~금)에는 09:00 ~ 18:00 사이에 점검 및 수리 작업을 행한다. 공휴일이라 함은 토요일, 일요일, 국경일을 말한다.

10. 책 임
“을”은 용역을 수행함에 있어 주의, 태만, 및 위약 등으로 인하여 발생되는 “갑”의 인적, 물적 손실에 대하여 책임을 져야한다. 

11. 보안관리
가. 본 용역으로 얻게 되는 보안사항 일체를 외부에 누설하지 말아야 하며 외부누설로 인한 보안사고 발생시 “갑”의 손실에 대하여 책임을 져야 한다.
 나. “을”은 용역참여 인원에 대하여도 “갑”이 요구하는 보안사항을 준수하도록 철저히 관리하여야 한다. 

12. 계약이행
 가. “갑”과 “을”은 신의를 가지고 계약을 성실히 수행하여야 한다.
 나. “갑”과 “을”은 본 용역 업무를 수행함에 있어 제반사항을 상호 협의하며 목적달성을 위하여 상호 협조한다.

13. 과업수행 일반지침
 가. “을”은 계약체결 후 일정에 맞춰 과업에 착수하여야 한다.
 나. “을”은 본 사업 목적, 취지, 성격 등을 명확히 이해하고 소기의 목적을 달성할 수 있도록 용역을 수행하여야 한다.
 다. 본 과업수행시 제반규정과 과업지시서상 명시되지 아니한 사항이나 문구내용의 해석으로 의견을 달리하는 경우에는 “갑”의 해석과 의견에 따른다.

