국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

| 관세분류번호 | 품목번호 | 품명 및 규격 | 단위 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 의료용면역발광측정장치 | Set | 1 |

- 특징 (A or B)

(A)

본 장비는 의료용면역발광측정장치입니다.
이미 반응이 완료된 알레르겐 흡착멤브레인을 분석하여, 알레르겐 특이 IgE 항체의 농도를 측정하는 장비입니다.
시료분주를 포함하여 분석까지 전체 과정을 한번에 수행할 수 있는 완전 자동 시스템입니다.

1. 완전 자동 시스템

• 검체 주입 단계를 포함한 반응 및 분석 전 과정이 한번에 자동으로 수행됩니다.

2. 고효율 처리 (High-Throughput)

• 한번에 최대 60 명의 환자 시료 및 60 개 스트립 처리 가능한 고효율 처리 장치입니다.

3. 고해상도 검출기 (Detector) 적용

• 고해상도 검출기 채용으로 매우 민감하고 안정된 결과를 얻을 수 있으며, 별도의 분석기기가 필요하지 않습니다.

(B)

본 장비는 혈액 및 체액성분 등 검체의 면역학적 특이반응을 진행하고, 그 결과로 나타난 발색 정도를 정량 혹은 정성적으로 분석하는 의료용면역발광측정장치입니다.

알레르기 검사시약인 SGTi-Allergy Screen의 반응 전처리 및 완료된 알레르겐 흡착멤브레인을 분석하여, 알레르겐 특이 IgE항체의 농도를 측정하는 장비입니다.

교잡반응부터 판독반응까지 자동으로 진단 과정을 한 번에 수행할 수 있는 통합형 진단 시스템 입니다.

1. 통합형 진단 시스템

• 시료준비, 발색, 건조, 분석, 시험지 폐기 등의 5단계 작업을 3단계(시료 준비, 발색 및 분석, 시험지 폐기)로 간소화 시켜 인력이 현장에 구속되지 않습니다.

• 발색, 건조, 분석 단계를 하나로 통합시켜 사용 공간을 최소화 시켰습니다.

• 시료 rack의 분리 후 작업이 가능하여, 시료 준비 중 발생되는 오염을 방지하였습니다.

• 시료 준비 시 시험지 하우징을 일체형으로 장착하여, 시험지 장착 불편을 감소하였습니다.

• Lot 별 QR code를 적용하여, 시약의 분석 편차를 방지하였습니다.

2. 자동화, High-Throughput

• 검체 주입 단계를 포함한 모든 시료의 전처리 기능과 정량화 분석이 한번에 자동으로 수행됩니다.

• 한번에 최대 48명의 환자시료 및 48개 스트립을 분석할 수 있는 high-throughput 장치입니다.

3. 고해상도의 Detector 적용

• 고해상도의 Detector로 매우 민감하고 안정된 결과를 얻을 수 있으며, 별도의 분석기기가 필요 하지 않습니다.

4. 편리한 User Interface

• 내장된 바코드 스캐너와 LIS연동을 통해 한번에 최대 48개의 환자정보를 입력할 수 있습니다.

• 검사 부가정보 입력 시, 자동입력 완성 기능이 있습니다.

• 여러 개의 검사결과를 일괄적으로 파일로 저장하거나 또는 보고서로 인쇄할 수 있습니다.

• 유의해야 할 등급의 알레르기는 보고서에 강조할 수 있고, 유의 등급 또한 사용자가 임의로

지정이 가능합니다.

• 빈번한 소견을 목록화하여, 필요할 때마다 선택할 수 있습니다.

5. Auto-Clean 가능

• auto-clean 기능이 포함되어 있어서 기기 구동 종료 시 자동으로 기기 세척이 가능합니다

• 분주 probe의 Auto-clean 기능으로 시료 오염 등에 관한 걱정이 없습니다.

- 사양 (A or B)

(A)

| 장비 제어 | 소프트웨어 애플리케이션 탑재 PC |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 10 Professional, 64비트 |
| PC 통신 | USB 2.0 |
| 스트립 하우징 | 플라스틱, 일회용 |
| 스트립 하우징 장착 장소 수 | 46개 |
| 스트립 교반 (Shaking) | 로킹(Rocking) 방식, 3단계 속도 조절 |
| 폐수통 용량 | 4L, 수위 감지 센서 탑재 |
| 시약 펌프 수 | 8개 |
| 분주 용량 | 0.01ml 단위로 0.01 – 0.5ml 설정 가능 |
| 분주 정확도 | < 10 % |
| 시약용 병 | LG화학 |
| 시스템 세척액 용량 | 1L, 광학식 용량 감지 |
| 1차 검체 튜브 랙 위치 수 | 44개 – 표준 튜브 4개 – 소용량 튜브 (정도관리용) |
| 검체 처리 용량 | 15 – 200 µl (해상도: 1 µl) |
| 정확도 | < 2 % |
| 수위 감지 최소 용량 | 100 µl – 표준 튜브 50 µl – 소용량 튜브 |
| 암(Arm) 팬 풍량 | 23 CFM |
| 작동 구역 팬 풍량 | 2 x 60 CFM |
| 이미지 촬영 원리 | CCD 카메라, 10 Megapixel, 단색(Monochromatic) |
| 해상도 | 690 DPI |
| 렌즈 필터 파장 및 조명 LED 주 파장 | 525 nm |
| PC 연결 방식 | USB 2.0 |
| 전원 공급 | 100 – 230 V AC, 2.1 A Max, 50/60 Hz |
| 안전 퓨즈 | 2 x T2.5 A 250 V |
| 최대 전력 입력 | 140 VA |
| 평균 전력 입력 (분석 실행 중) | 35 VA |
| 크기 (가로x세로x높이) | 810 mm(W) x 530 mm(D) x 495 mm(H) |
| 중량 | 40 kg |
| 작동 온도 | +5°C - +40°C |
| 보관 온도 | 1°C – 50°C |
| 작동 고도 | 최대 해발 2,000m |
| 최대 상대 습도 | 80%, 비응축 |

(B)

| 1. No. of Processing Strip | : 48 |
| --- | --- |
| 2. No. of Dispensing channels | : 1 probe, 8 pump |
| 3. Computer interface | : USB |
| 5. Capacity | : Minimum 1, Maximum 60 samples per run |
| 6. Volume of Reagent dispensed | : 0.4 mL ~ 0.8 mL |
| 7. Dispensing Accuracy | : Within 500 ㎕ < ±10% (pump), |
| 8. Type of pump | : Peristaltic pump & Precision Dispense Pump |
| 9. Number of pump | : 1 Precision Pump, 13 Peristaltic Pump, 2 ASP pump |
| 10. Barcode reading | : Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5 |
| 11. Incubation Method | : Rocking |
| 12. Sample tray | : 60 sample (Ø13~16 tube use) |
| 13. Shake speed | : 20 rpm |
| 14. Drying Method | : 6 DC FAN |
| 15. Camera Resolution | : 1600 X 1200 (2Mega pixel) |
| 16. Analysis Image per 1 cycle | : total 60 strips by 1 strip |
| 17. Power | : 200~240VAC,, 50~60Hz, Max 500VA |
| 18. PC 사양 | : MicroSoft Windows 10 32bit 이상 Intel Core 2 Duo 2GHz 이상 최소 RAM 2 GByte 이상 최소 1 GByte 이상의 Hard disk 최소 1366 x 768 해상도 이상VGA Card 및 모니터 최소 3개 이상 USB port |
| 19. External dimensions(mm) | : W:968 X H:609 X D:616 |
| 21. Weight | : 80Kg |

- 시스템 구성 (A or B)

(A)

1. 본체 : 1개

2. 전원 케이블 : 1개

3. USB 통신 케이블 : 2개

4. 사용자 설명서 : 1개

5. 폐수통 : 1개

6. 세척통 : 1개

7. 초순수(DI Water)통 : 1개

8. 구동용 PC : 1개

9. LCD 모니터 : 1개

10. 초기 설정 및 세척 용품 (SETUP CLEAN) : 1개

(B)

| 1. Main system | : 1 pcs |
| --- | --- |
| 2. Power cable | : 1 pcs |
| 3. USB interface cable | : 1 pcs |
| 4. Operator’s Manual | : 1 pcs |
| 5. Waste Bottle | : 1 pcs |
| 6. Washing Bottle | : 1 pcs |
| 7. DI Water Bottle | : 1 pcs |
| 8. Operation PC | : 1 pcs |
| 9. LCD monitor | : 1 pcs |

4) 비고 (A and B)

1. 제품 공급자는 장비의 설치 및 사용에 대한 교육을 무상으로 실시합니다.

2. 무상수리 기간은 납품 후 5년으로 합니다.

3. EMR 연동에 관한 모든 비용은 공급자가 부담한다.

4. EMR 연동 PC는 병원에서 요구하는 사양 동등 이상으로 납품한다.

5. 부산, 경남에 엔지니어가 상주하여야 하며, 병원에서 Call 시 2 시간 이내에 수리가 가능하여야 한다. 불가능 시 Back-up 장비를 지원하여야 한다.