구매 규격서

| 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초저온 냉동고 | Upright Type, -86℃ | 2 | SET | 2곳 설치 - 코어랩 - 소아임상시험실 |

A. Features

-86℃까지 초저온 보관이 가능한 Upright Type의 초저온 냉동고이어야 한다.

천연 냉매를 사용하며, 인버터 또는 속도 조절이 가능한 컴프레셔를 장착한 모델이어야 한다.

LCD Touch Screen을 적용하고 장갑 착용 상태에서도 조작 가능한 모델이어야 한다.

빠른 온도 회복 및 우수한 온도 균일성을 가져야 한다.

Door Lock 또는 Key Lock 기능을 제공해야 한다.

USB를 통한 데이터 저장 또는 Export 기능이 있어야 한다.

고온/저온/문열림/정전 알람 기능을 가진 모델이어야 한다.

친환경 냉매를 적용한 고효율 제품이어야 한다.

B. Specification

형태 : Upright Type

냉각방식 : Cascade Refrigeration

Compressor : Inverter 또는 Variable Speed

냉매 : 천연 냉매

온도범위 : -40℃ ~ -86℃ 이상

온도설정단위 : 1℃ 이하

디스플레이 : LCD Color Touch Screen

용량 : 680 L 이상

외부도어 : 1개

내부도어 : 2개 이상

선반 : Stainless Steel 3개 이상

내부재질 : Painted Steel 이상

외부재질 : Painted Steel

전원 : AC 220~230V, 50/60Hz

정격소비전력 : 950W 이하

소음 : 55 dBA 이하

USB Data Export 지원

Remote Alarm Contact 지원

Door Lock 또는 Key Lock

고온/저온/Door Open/정전 알람

Battery Backup 기능 (옵션)

인증 : CE, KC EMC이상

C. Consists of

Ultra Low Temperature Freezer 본체 2 Set

Stainless Steel Shelf

Door Key

User Manual

Remote Alarm Connector

USB Data Export 기능

D. Remarks

공급자가 설치 및 시운전을 수행해야 한다.

국문 또는 영문 사용설명서를 제공하여야 한다.

설치일 기준 최소 5년 무상보증을 제공한다.